## Foglio1
|  |  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
Stativo e Geometria
Arco a C
| perfettamente bilanciato |  | sì
| con ampie possibilità di posizionamento rispetto al paziente |  | sì (descrivere)
| dotato di ottima manovrabilità |  | sì (descrivere)
| ingombro |  | minimo
larghezza in posizione di parcheggio (in mm)
lunghezza in posizione di parcheggio (in mm)
altezza in posizione di parcheggio (in mm)
allegare disegno ingombri in posizione di parcheggio
larghezza massima (in mm)
lunghezza massima (in mm)
altezza massima (in mm)
allegare disegno ingombri massimi
| peso |  | minimo (specificare)
altro
Corsa verticale
| ampia |  | sì (specificare)
| motorizzata |  | sì
altro
Ampia corsa orizzontale |  |  | sì, minimo 20 cm (specificare)
Profondità dell’arco |  |  | non inferiore a 65 cm (specificare)
| con buona bilanciatura in maniera da roteare ed orbitare manualmente per un rapido posizionamento nelle proiezioni tipiche dell'impiego diagnostico |  | sì (descrivere)
altro
Possibilità di proiezioni con angolazione di +100 /-45° |  |  | sì (specificare)
Distanza fuoco detettore per una buona accessibilità al paziente |  |  | sì (specificare)
Spazio libero tra detettore e tubo radiogeno |  |  | ampio (specificare)
Ruote dotate di deflettori per cavi |  |  | sì (descrivere)
Altro
Generatore RX
Generatore
| ad alta frequenza |  | sì (specificare)
| tensione massima |  | non inferiore a 120 kV
tensione minima
specificare step minimo di variazione della tensione
ondulazione residua del generatore
range mA in grafia
step variazione mA in grafia
range mA in scopia pulsata
step variazione mA in scopia pulsata
altro
Potenza del generatore |  |  | non inferiore a 15 kW
Generatore in grado di generare scopia di tipo pulsato |  |  | sì, con almeno 15 impulsi/s con una matrice di acquisizione di almeno 1K x1K (specificare)
frequenza pulsazioni (in pps)
profondità pulse (in sec)
altro
Generatore in grado di generare scopia di tipo continuo
Possibilità di acquisizione di sequenze dinamiche ad elevata cadenza |  |  | sì (descrivere)
Dispositivo di monitoraggio dello stato termico |  |  | sì (descrivere)
Controllo automatico della dose |  |  | sì (descrivere)
| con adattamento automatico del campo di misura all’anatomia in esame |  | sì (descrivere)
Possibilità di avere un segnale di allerta in caso di superamento di un determinato valore pre-definito di dose |  |  | sì (descrivere)
Altro
Complesso Radiogeno
Tubo radiogeno |  |  | ad anodo rotante
Macchie focali
| numero |  | 2
| dimensioni macchia focale piccola |  | non superiore a 0,3 x 0,3
| dimensioni macchia focale grande |  | non superiore a 0,6 x 0,6
altro
Capacità termica del complesso radiogeno |  |  | elevata (specificare)
Dissipazione termica del complesso radiogeno |  |  | massima (specificare)
| con sistema di raffreddamento in grado di garantire il più elevato tempo di scopia |  | possibilemente (descrivere e specificare)
Capacità termica dell’anodo |  |  | la più elevata possibile (specificare)
Dissipazione termica dell’anodo |  |  | massima (specificare)
Presenza di un dispositivo di monitoraggio dello stato termico |  |  | sì (descrivere)
Dispositivi di filtrazione per il contenimento della dose al paziente ed operatore
| filtrazione inerente |  | sì (specificare)
| filtrazione supplementare |  | sì (specificare)
| filtrazione aggiuntiva |  | sì (specificare)
altro
Presenza di collimatori virtuali senza erogazione raggi |  |  | sì (descrivere)
Dispositivi idonei al massimo contenimento della dose erogata a pazienti e operatori (es: autocollimazione) |  |  | (descrivere)
Altro
Dispositivo di detezione
Detettore
| ingombro (spessore) |  | limitato (specificare)
| range dinamico |  | elevatissimo (specificare)
altro
Campo utile di ripresa, di dimensione ottimale, per impiego, in particolare, in campo vascolare |  |  | il più ampio possibile (specificare)
dimensione
Ingrandimenti |  |  | almeno 2 (specificare)
Risoluzione spaziale |  |  | massima (specificare)
| dimensioni del pixel |  | le più ridotte possibile (specificare)
altro
Valore di DQE |  |  | elevato, almeno 70% (specificare)
specificare valore DQE a 0 paia di linee per mm (allegare curva DQE)
Specificare i valori della curva MTF a 1, 2, 3 pl/mm ed alla frequenza di Nyquist per il fascio RQA5 (allegare curva MTF)
Laser integrato al lato del detettore |  |  | preferibilmente (descrivere)
Griglia
| rimovibile |  | preferibilmente
| ratio |  | elevato (specificare)
altro
Imaging
Carrello porta-monitor |  |  | con minimo ingombro (specificare)
Monitor
| numero |  | 2
| LCD |  | sì
| luminosità |  | alta (specificare)
contrasto
risoluzione
| dimensione (in pollici) |  | (specificare)
| a colori |  | sì
| regolabile in altezza |  | sì (specificare)
| dotato di dispositivi di protezione durante il trasporto |  | sì (descrivere)
altro
Dotato di monitor, installato sullo stativo, per preview immagine dedicato all’operatore tecnico |  |  | prferibilmente (descrivere)
Dotato di dispositivo di segnalazione luminosa dell’emissione radiante |  |  | sì (descrivere)
Protezione dei dati paziente per consentire l'accesso ai dati paziente al solo personale autorizzato |  |  | sì (descrivere)
Altro
Acquisizione ed elaborazione digitale delle immagini avente le seguenti caratteristiche di minima
Programmazione dei protocolli di acquisizione in base all'organo in esame |  |  | sì (descrivere)
Matrice di acquisizione |  |  | elevata (specificare)
Rotazione digitale delle immagini |  |  | sì (descrivere)
Capacità di memoria |  |  | non inferiore a 10.000 immagini (specificare)
Cadenza di acquisizione |  |  | elevata, almeno 5 immagini/s (specificare)
Ampia dotazione di software per applicazioni endoscopiche e vascolari |  |  | sì (descrivere)
| sottrazione di immagine |  | sì (descrivere)
| remasking |  | sì (descrivere)
| massima opacificazione in tempo reale e in post processing |  | sì (descrivere)
| roadmapping |  | sì (descrivere)
| memorizzazione dell'ultima immagine di scopia |  | sì (descrivere)
| pixel shift in tempo reale |  | sì (descrivere)
altro
Modalità di acquisizione di singole immagini di elevata qualità (fluorografia digitale) |  |  | sì (descrivere)
Memorizzazione dell’ultima immagine di scopia |  |  | sì (descrivere)
Possibilità di memorizzazione di una singola immagine durante la scopia |  |  | sì (descrivere)
Zoom |  |  | sì (descrivere)
Evoluti algoritmi di “edge enhancement” |  |  | sì (descrivere)
Completa possibilità di elaborazione in post-processing |  |  | sì (descrivere)
Controllo automatico dell’esposizione |  |  | sì (descrivere)
Possibilità di rappresentazione simultanea immagini / sequenze memorizzate |  |  | sì (descrivere)
Dispositivo per la visualizzazione del prodotto dose per area e del tempo complessivo di scopia |  |  | sì (descrivere)
Interfaccia utente in lingua italiana, facile e intuitiva |  |  | sì (descrivere)
Altro
Connettività
Possibilità memorizzazione delle immagini tramite USB |  |  | sì (descrivere)
Possibilità di visualizzazione di un segnale video esterno |  |  | sì (descrivere)
Presenza di una connessione video-out per il collegamento di monitor ripetitori |  |  | preferibilmente (descrivere)
Conformità allo standard DICOM 3.0 |  |  | sì
abilitazione delle classi
|  | store | sì
|  | print | sì
|  | query retrive | sì
|  | MPPS | sì
|  | work list management | sì
altro
Presenza classe DICOM Structured Dose Reporting |  |  | sì
Interfacciamento con il sistema RIS/PACS presente nell'AO |  |  | sì
Altro
Sistemi di riduzione della dose
Il sistema proposto dovrà comprendere tutti gli accorgimenti necessari per la massima riduzione della dose a pazienti ed operatori |  |  | sì (elencare e descrivere dettagliatamente)
Altri elementi
Centratore laser intergrato nel monoblocco |  |  | preferibilmente (descrivere)
Dispositivo di registrazione delle immagini cliniche, sia statiche che dinamiche, su supporto DVD e/o CD-R |  |  | preferibilmente (descrivere)
Rete Wireless |  |  | preferibilmente (descrivere)
Altro
Apparecchiature accessorie:
Stampante doppio supporto di ampio formato (A4) |  |  | sì (descrivere)
Stazione di lavoro per rivedere ed elaborare immagini e sequenze provenienti anche da altre modalità, come Angio, CT, MR, ecc.. |  |  | sì (descrivere)
Altro
DOSE EROGATA
Completo di sistema di calcolo e misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D.lgs. del 26 maggio 2000 n.187 – Art. 8 – integrato con l’apparecchiatura. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d’esame associando automaticamente la dose erogata al paziente |  |  | sì (descrivere)
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
durata |  |  | almeno 24 mesi
full risk |  |  | Sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  |  | Sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
fornitura apparecchio sostitutivo per tempi risoluzione maggiori di 8 ore lavorative
altro