## Foglio1
|  |  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
Stativo ad arco a C
Di facile manovrabilità |  |  | sì
Ingombro |  |  | ridotto (specificare)
larghezza in posizione di parcheggio (in mm)
lunghezza in posizione di parcheggio (in mm)
altezza in posizione di parcheggio (in mm)
allegare disegno ingombri in posizione di parcheggio
larghezza massima (in mm)
lunghezza massima (in mm)
altezza massima (in mm)
allegare disegno ingombri massimi
Peso |  |  | ridotto (specificare)
Ampiezza rotazione attorno all’asse longitudinale (cranio-caudale) |  |  | almeno pari a 350° (specificare)
Ampiezza rotazione attorno all’asse trasversale (RAO-LAO) |  |  | almeno pari a 110° (specificare)
Ampiezza rotazione wig-wag |  |  | almeno pari od uguale a 20° (specificare)
Escursione orizzontale |  |  | ampia, almeno pari od uguale a 20 cm (specificare)
Corsa verticale |  |  | ampia, almeno pari a 40 cm (specificare)
| motorizzata |  | sì
Allegare disegno che specifichi le movimentazioni effettuabili
Ampia profondità dell’arco (distanza arco – centro del fascio) |  |  | almeno pari a 60 cm (specificare)
Distanza fuoco-intensificatore di brillanza |  |  | la più ampia possibile, almeno pari a 95 cm (specificare)
Spazio libero tra intensificatore di brillanza e tubo radiogeno |  |  | ampia, almeno pari a 75 cm (specificare)
Allegare disegno che specifichi gli spazi esistenti
Dotato di sistema di blocco dello stativo nella posizione impostata |  |  | sì (descrivere)
Dotato di ruote frenanti |  |  | sì (descrivere)
Altro
Generatore e Complesso radiogeno
Generatore
| ad alta frequenza |  | sì (specificare)
| tensione massima |  | non inferiore a 110 kV (specificare)
tensione minima
specificare step minimo di variazione della tensione
ondulazione residua del generatore
range mA in grafia
step variazione mA in grafia
range mA in scopia pulsata
step variazione mA in scopia pulsata
altro
Potenza del generatore |  |  | adeguata agli interventi da effettuare e comunque pari ad almeno 2 kW (specificare)
Possibilità di lavoro in tecnica fluoroscopica pulsata |  |  | sì (descrivere)
frequenza pulsazioni (in pps)
profondità pulse (in sec)
altro
Possibilità di lavoro in grafia digitale o cine |  |  | sì (descrivere)
Possibilità di lavoro in tecnica fluoroscopica continua
Tubo radiogeno
ad anodo rotante
| capacità di dissipazione termica |  | elevata (specificare)
collimatore
filtrazione totale
filtrazione inerente
filtrazione aggiuntiva
1° SEV a 80 kV
altro
Capacità termica del complesso radiogeno |  |  | elevata (specificare)
Macchie focali
| numero |  | almeno 1
| dimensioni macchia focale |  | non superiore a 0,6 x 0,6
dimensioni seconda macchia focale
altro
Dotato di sistema di controllo dei parametri di esposizione |  |  | sì (descrivere)
Controllo automatico della dose |  |  | sì (descrivere)
Altro
Intensificatore di brillanza
Diametro |  |  | 9" (specificare)
Risoluzione |  |  | elevata (specificare)
Campi di ripresa
| numero |  | più di 1
| dimensioni di ogni campo di ripresa |  | diverse (specificare)
altro
Puntatore luminoso |  |  | integrato e inserito nell’I.B. (specificare)
laser
Altro
Sistema di acquisizione e gestione delle immagini
Carrello porta-monitor |  |  | con minimo ingombro (specificare)
Monitor
| numero |  | 2
| dimensione |  | almeno 17" (specificare)
| a colori |  | sì
| contrasto |  | alto (specificare)
| risoluzione |  | alta (specificare)
altro
Dotato di
| porta USB per trsferimento dati |  | sì
| masterizzatore CD/DVD |  | sì (descrivere)
|  | per la creazione di supporti in formato DICOM e in formato JPEG/MPEG ecc. | sì (specificare)
altro
Possibilità di archiviare un elevato numero di immagini statiche e dinamiche nella risoluzione massima |  |  | sì (specificare n° e risoluzione)
Visualizzazione dei parametri operativi (kVp, mA, tempo di scopia, stato termico del tubo, etc.) |  |  | sì (specificare)
Sistema di memorizzazione dell’ultima immagine acquisita (LIH) |  |  | sì (descrivere)
Sistema per la misurazione, registrazione e trasmissione della dose |  |  | sì (descrivere)
Dispositivo per la visualizzazione del prodotto dose per area e del tempo complessivo di scopia |  |  | sì (descrivere)
Dispositivo di segnalazione luminosa dell’emissione radiante |  |  | sì (descrivere)
Stampante medicale |  |  | sì (descrivere)
Altro
Software e caratteristiche funzionali
Dotato di software per funzioni di post-processing |  |  | sì (descrivere)
software soppressione artefatti da metallo
Protocolli di esposizione presenti
Protocolli di esposizione anatomicamente programmabili
Dotato di interfaccia DICOM 3.0 con almeno le classi |  |  | sì
| print |  | sì
| storage |  | sì
| report dose assorbita |  | sì
| worklist |  | sì
altro
Interfacciamento con i sistemi RIS/PACS presenti nelle AAOO |  |  | sì
Altro
DOSE EROGATA
Completo di sistema di calcolo o misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D.lgs. del 26 maggio 2000 n.187 – Art. 8 – integrato con l’apparecchiatura. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d’esame associando automaticamente la dose erogata al paziente |  |  | sì (descrivere)
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
durata |  |  | almeno 24 mesi
full risk |  |  | Sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  |  | Sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
fornitura apparecchio sostitutivo per tempi risoluzione maggiori di 8 ore lavorative
altro