## Foglio1
|  |  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE
La ditta offerente dovrà fornire un’apparecchiatura per radiografia digitale, portatile, con detettore di tipo flat panel non integrato e wireless, che consenta l’esecuzione di esami radiologici al letto del paziente, completa di tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle procedure e rispondente all'attuale stato dell'arte. Inoltre deve permettere la migliore ottimizzazione possibile della dose erogata e di tutti i parametri radiologici dell’esame. L’apparecchiatura sarà utilizzata nei reparti per l’esecuzione di esami radiografici al letto del paziente, e pertanto il dispositivo dovrà essere maneggevole, ergonomico, motorizzato, in grado di produrre nel minor tempo possibile le immagini radiologiche e di trasmetterle alle stazioni di refertazione tramite sistema informatico PACS. |  |  | sì
COMPONENTI MOBILI (STATIVO PENSILE, BRACCIO PORTA COMPLESSO RADIOGENO, CARRELLO)
Dotato di carrello |  |  | sì
| compatto |  | sì
| di facile manovrabilità |  | sì
| ingombro |  | il più ridotto possibile (specificare ingombro in cm)
allegare disegno ingombri
| peso |  | il più ridotto possibile (specificare peso in Kg)
altro
Dotato di stativo/braccio porta tubo con movimenti controllati almeno manualmente |  |  | sì (descrivere)
Dotato di stativo/braccio porta tubo radiogeno
| compattezza e ingombro |  | il più possibile compatto, poco ingombrante (specificare dimensioni)
| stabilmente alloggiatto sulla piattaforma |  | sì (descrivere)
| in grado di effettuare movimenti di estensione e rotazione del complesso radiogeno, i più ampi possibili, sia in termini di angolazione che di ampiezza |  | sì
|  | rotazione della colonna/braccio porta tubo rispetto all’asse verticale | almeno 180° (specificare)
|  | estensione braccio | almeno 1200 mm (specificare)
|  | distanza massima sorgente-immagine (SID) | almeno 2000 mm (specificare)
|  | distanza minima sorgente-pavimento (SID) | alemno 700 mm (specificare)
altro
Dotato di sistema di blocco che consenta agli stativi di rimanere nella posizione impostata |  |  | sì (descrivere)
Dotato di sistema di motorizzazione che consenta all’utilizzatore di: |  |  | sì
| procedere ad un'andatura naturale |  | preferibilmente
| sterzare |  | preferibilmente
| controllare la velocità |  | preferibilmente
altro
Dotato di
| sistema anticollisioni |  | sì (descrivere)
| freni |  | sì (descrivere)
| sistemi di arresto in caso di emergenza |  | sì (descrivere)
altro
Dotato di batterie
| ricaricabili |  | sì
| ad ampia autonomia per effettuare gli spostamenti e le esposizioni dettati dall’esigenza clinica |  | sì (specificare n° esposizioni effettuabili, percorrenza effettuabile)
tempo ricarica da complemente scarica a completamente carica (in ore)
altro
Altro
COMPONENTI RADIOLOGICHE (generatore, tubo radiogeno, detettore, rilevatore)
Dotato di Generatore
| ad alta frequenza |  | sì (specificare)
| ad elevate prestazioni |  | sì (specificare)
| potenza massima erogata non inferiore a 30 kW |  | non inferiore a 30 kW (specificare)
| sistema di controllo dei parametri di esposizione (kV e mAs) |  | sì (descrivere)
altro
Sistema per la misurazione, registrazione e trasmissione della dose |  |  | sì (descrivere)
Dotato di Tubo Radiogeno
| anodo rotante |  | sì (specificare)
| con elevata capacità di dissipazione del calore |  | sì (specificare)
| con collimatore manuale |  | sì (descrivere)
| con una o più macchie focali: |  | sì (specificare)
|  | macchia focale più piccola | dimensione non superiore a 0,8 mm (specificare)
filtrazione totale
filtrazione inerente
filtrazione aggiuntiva
1° SEV a 80 kV
altro
Dotato di Detettore
| digitale |  | sì
| tipologia detettore |  | (specificare se silicio, selenio, ecc)
| wireless |  | sì
| dimensione area attiva del detettore |  | non inferiore a 34x40 cm (specificare)
| che abbia un rapporto qualità immagine/dose il più elevato possibile |  | sì (specificare)
| dotato di griglia antidiffusione, rimovibile e intercambiabile |  | sì (descrivere)
| capace di elevato DQE |  | sì (specificare a 0 paia di linee per mm) (allegare curva DQE)
| capace di elevato MTF |  | sì specificare i valori della curva MTF a 1, 2, 3 pl/mm ed alla frequenza di Nyquist per il fascio RQA5) (allegare curva MTF)
| pixel di dimensioni il più ridotte possibile |  | inferiore od uguale a 200 micrometri (specificare)
| dotato di dispositivi per il controllo automatico della qualità del detettore |  | preferibilmente (descrivere)
| in grado di fornire immagini diagnostiche di alta qualità in relazione alla minima dose erogabile al paziente |  | sì (specificare)
| capace del minor tempo di recupero dopo l’esposizione |  | sì (specificare)
altro
CONSOLLE DI COMANDO
Monitor LCD |  |  | sì, almeno 15" (specificare)
Dotata di protocolli di esposizione anatomicamente programmabili |  |  | sì (descrivere)
Dotata di interfaccia utente di semplice utilizzo ed intuitiva |  |  | sì (descrivere)
Dotata di programmi software dedicati alla processazione, rielaborazione e ottimizzazione dell’immagine prodotta |  |  | sì (descrivere)
Dotata di sistema di memorizzazione dati di esposizione e di dose paziente che rendano il più riproducibili possibili gli esami radiografici |  |  | sì (descrivere)
Dotata di un tempo di accensione il più ridotto possibile |  |  | sì (specificare)
Altro
CONTROLLI DI QUALITA'
Sistema in grado di registrare ed esportare le immagini in formato DICOM in modalità "for processing", sia verso sistemi rimovibili sia verso PACS, per poter effettuare le periodiche verifiche sul detettore |  |  | sì (descrivere)
Disponibilità di fantocci e/o procedure proprie per i controlli di Qualità
Altro
TEMPI DI ACCENSIONE
Tempo di attivazione (cioè il tempo intercorrente tra l’istante di riaccensione e l’istante in cui è possibile erogare raggi) |  |  | inferiore indicativamente a 10 minuti
Modalità stand-by |  |  | sì
| durata modalità stand-by |  | almeno 1 giornata (specificare)
| disponibilità immediata all'utilizzo |  | comunque inferiore a 2 minuti
Altro
CONNETTIVITA'
Conforme allo standard DICOM 3.0 |  |  | sì, il più completo possibile
| store |  | sì
| worklist |  | sì
| print |  | sì
Q/R
Performed Procedure Step
altro
Completa integrabilità e sincronizzazione con i sistemi informatici di Radiologia (RIS) e i sistemi di archiviazione e comunicazione delle immagini (PACS) |  |  | sì
Collegamento a stampanti |  |  | sì
Dovranno essere descritte nel dettaglio tutte le classi DICOM implementate sull’apparecchiatura offerta specificando quali sono incluse e quali sono opzionali
Altro
DOSE EROGATA
Completo di sistema di calcolo o misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D.lgs. del 26 maggio 2000 n.187 – Art. 8 – integrato con l’apparecchiatura. Tale dispositivo dovrà consentire la memorizzazione automatica dei parametri d’esame associando automaticamente il valore del DAP |  |  | sì (descrivere)
Invio al PACS di Dose Report in formato Dicom SR nativa o secondary capture |  |  | sì (descrivere)
Altro
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
durata |  |  | almeno 24 mesi
full risk |  |  | Sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  |  | Sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
fornitura apparecchio sostitutivo per tempi risoluzione maggiori di 8 ore lavorative
altro