## Foglio1
|  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
DITTA PRODUTTRICE
DITTA DISTRIBUTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA REALISE
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° REPERTORIO
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
Apparecchio radiologico mobile di ridotto peso ed ingombro e con elevata manovrabilità, particolarmente concepito per essere utilizzato nei reparti di degenza e terapia intensiva, che consenta le più ampie possibilità di movimento |  | sì
CARATTERISTICHE GENERALI
Indicato per indagini su pazienti
| adulti | sì
| pediatrici | sì
altro
Facilmente trasportabile |  | sì
Indicatore audio e/o visivo dello stato dell’apparecchiatura (stand by – esposizione) |  | sì
descrivere
Sistema di frenatura del tipo ad uomo morto |  | sì
descrivere
Che permetta il superamento di piccoli dislivelli |  | sì
specificare dislivelli superabili
Dimensioni in fase di trasporto:
| Larghezza | massimo 70 cm
| Lunghezza | massimo 125 cm
allegare disegno ingombri in fase di trasporto
Pulsante di erogazione raggi
| che consenta all’operatore di posizionarsi almeno a 2 m dal tubo radiogeno | sì, (specificare distanza massima)
| del tipo a uomo morto | sì
Altro
GENERATORE DI ALTA TENSIONE
Potenza d'uscita |  | >= 30 kW (specificare potenza)
Tensione anodica |  | selezionabile indicativamente da 40 a 120 kV (specificare)
specificare step minimo di variazione della tensione anodica
Corrente anodica massima |  | >= 100 mA (specificare)
specificare step minimo di variazione della corrente anodica
Corrente anodica minima
Regolazione dei mAs |  | indicativamente da 0,5 mAs a 150 mAs (specificare)
specificare step minimo variaizone mAs
Gamma dei tempi |  | indicativamente da 3 ms a 2 secondi (specificare)
specificare step minimo variazione tempi
Altro
INTERFACCIA
Tramite display touch screen con possibilità di regolazione e visualizzazione di tutti i parametri |  | sì (descrivere)
Protocolli di esposizione presenti
Protocolli di esposizione anatomicamente programmabili
Altro
TUBO RADIOGENO
N° macchie focali
Dimensione della macchia focale |  | <= 0,8 mm (specificare)
Anodo rotante |  | sì
specificare n° giri/minuto
Collimatore |  | sì
| con centratore luminoso | sì (descrivere)
Rotazione del collimatore |  | 90° in entrambe le direzioni (specificare)
Filtrazione totale
Filtrazione inerente
Filtrazione aggiuntiva
1° SEV a 80 kV
Altro
STATIVO
Massima distanza fuoco-pavimento |  | >= 190 cm (specificare)
Minima distanza fuoco-pavimento |  | <= 60 cm (specificare)
Sbraccio massimo |  | almeno 100 cm (specificare)
Peso |  | il più contenuto possibile (specificare)
allegare disegno che specifichi le movimentazioni effettuabili
Comparto portacassette |  | almeno per 4 cassette sino a 35x43 cm (specificare)
Altro
DOSE EROGATA
Completo di sistema di misura automatica per la valutazione della quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura nel corso della procedura radiologica, a norma del D.lgs. del 26 maggio 2000 n.187 – Art. 8 – integrato con l’apparecchiatura |  | sì (descrivere)
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
durata |  | almeno 24 mesi
full risk |  | Sì
comprensiva di manutenzioni preventive annue secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc. |  | Sì
tempo di intervento
tempo di risoluzione
fornitura apparecchio sostitutivo per tempi risoluzione maggiori di 8 ore lavorative
altro