## Foglio1
|  | REQUISITI DA CARATTERISTICHE TECNICHE | RIFERIMENTO SU CAPITOLATO TECNICO | REQUISITI APPARECCHIATURA OFFERTA | RIFERIMENTO DOCUMENTO
EEG con PC fisso
Quantità | 2 | valore unico ammesso | art. 2.A
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Classificazione CND
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM
Classe secondo la Direttiva 93/42/CE e/o Regolamento (UE) 2017/745
Codice UDI-DI
A.1 Generali
Sistema con notevole facilità d’uso |  | SI (descrivere) | art. 2.A.1.1
Configurazione
| stand-alone | SI (descrivere) | art. 2.A.1.2
| su carrello di tipo medicale | SI (descrivere) | art. 2.A.1.2
| in grado di alloggiare tutti i componenti del sistema | SI (descrivere) | art. 2.A.1.2
| dotato di trasformatore di isolamento di potenza idonea ad alimentare tutti i componenti del sistema | SI (descrivere) | art. 2.A.1.2
Sistema
| dimensioni contenute | SI (specificare dimensioni) | art. 2.A.1.3
| peso contenuto | SI (specificare peso) | art. 2.A.1.3
| ergonomia di governo | elevata (descrivere) | art. 2.A.1.3
Altro
A.2 Unità di elaborazione EEG
PC ad elevate prestazioni
| processore di ultima generazione | SI (specificare) | art. 2.A.2.1
| ram e scheda grafica ad alte prestazioni | SI (specificare) | art. 2.A.2.1
| ampia capacità di storage per il salvataggio dei tracciati | SI (specificare) | art. 2.A.2.1
| altoparlanti | SI (descrivere) | art. 2.A.2.1
| tastiera | SI (descrivere) | art. 2.A.2.1
| mouse | SI (descrivere) | art. 2.A.2.1
| masterizzatore interno al PC per esportare i tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc…) leggibili da altri PC | SI (descrivere) | art. 2.A.2.1
Monitor
| LCD/LED | SI (descrivere) | art. 2.A.2.2
| dimensione 21” | valore minimo (specificare) | art. 2.A.2.2
| ad alta risoluzione | SI (specificare) | art. 2.A.2.2
| in grado di visualizzare più tracce contemporaneamente | SI (specificare) | art. 2.A.2.2
Stampante per la refertazione dei tracciati |  | SI (descrivere) | art. 2.A.2.3
Altro
A.3 Unità di acquisizione EEG
Testina per acquisizione digitale segnali
| numero canali: 32 | valore minimo (specificare) | art. 2.A.3.1
| canali configurabili per EEG | SI (descrivere) | art. 2.A.3.1
| canali configurabili per poligrafia | SI (descrivere) | art. 2.A.3.1
| canali configurabili per rilevazione saturimetria | SI (descrivere) | art. 2.A.3.1
altro
Caratteristiche hardware d'acquisizione
| Common Mode Rejection Rate: 100 dB | valore minimo (specificare) | art. 2.A.3.2.a
| Impedenza d'ingresso elevata | SI (descrivere) | art. 2.A.3.2.b
| Risoluzione ADC: 16 bit | valore minimo (specificare) | art. 2.A.3.2.c
| Alta frequenza di campionamento | SI (descrivere) | art. 2.A.3.2.d
Sistema di filtri, riduzione rumori e disturbi
| Filtraggio dei segnali impostabili | SI (descrivere) | art. 2.A.3.3.a
| Dotato di sistema di isolamento dei disturbi correlati all’alimentazione di rete | SI (descrivere) | art. 2.A.3.3.b
| Sistemi di riduzione degli artefatti | SI (descrivere) | art. 2.A.3.3.c
Dotato di foto stimolatore (SLI) controllato via software |  | SI (descrivere) | art. 2.A.3.4
Parametri di rilevazione impostabili dall’operatore con ampia disponibilità di preset memorizzabili |  | SI (descrivere) | art. 2.A.3.5
Compatibile con connettori universali di tipo “touch proof” |  | SI (descrivere) | art. 2.A.3.6
Altro
A.4 Software per EEG
Sistema in grado di marcare ogni singola registrazione con i dati di riferimento (anagrafica paziente, età, montaggio, filtri, eventi. Data, etc,…); |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.a
Capacità
| presentazione in tempo reale delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.b
| archivio delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.b
| rappresentazione grafica | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.b
| misurazioni | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.b
| focalizzazione (zoom) | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.b
altro
Memorizzazione dei dati in formati consultabili su normali piattaforme PC |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.c
Inserimenti, in automatico e in manuale, di annotazioni e marcature eventi |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.d
Programma di analisi spettrale online ed offline |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.e
Software per masterizzazione e memorizzazione tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc…) consultabili su normali piattaforme PC |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.f
Viewer per visualizzazione dei tracciati su normali piattaforme PC come da morte cerebrale |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.1.g
Esportazione dei tracciati acquisiti in formato .edf e lettura dei tracciati in formato .edf acquisiti da supporti esterni |  | SI (descrivere) | art. 2.A.4.2
Altro
EEG con PC portatile
Quantità | 2 | SI (specificare) | art. 2.B
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Classificazione CND
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM
Classe secondo la Direttiva 93/42/CE e/o Regolamento (UE) 2017/745
Codice UDI-DI
B.1 Generali
Sistema con notevole facilità d’uso |  | SI (descrivere) | art. 2.B.1.1
Caratteristiche di n.1 EEG portatile su trolley
| Supporto portatile trolley dedicato anche per trasporto Sesto Bassini | SI (descrivere) | art. 2.B.1.2
| Alloggiamento di tutti i componenti del sistema | SI (descrivere) | art. 2.B.1.2
| Possibilità di alimentazione anche solamente a batteria | SI (descrivere) | art. 2.B.1.2
altro
Caratteristiche di n.1 EEG portatile su carrello
| carrello di tipo medicale | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
| carrello munito di trasformatore di isolamento | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
| carrello atto a garantire alloggiamento del sistema | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
| potenza idonea ad alimentare tutti i componenti del sistema | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
| esecuzione di esami al letto del paziente | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
| fornitura di n.1 Docking Station per espandere la possibilità di connessione di periferiche esterne | SI (descrivere) | art. 2.B.1.3
altro
Sistema EEG portatile su trolley
| dimensioni contenute | SI (specificare dimensioni) | art. 2.B.1.4
| peso contenuto | SI (specificare peso) | art. 2.B.1.4
| ergonomia e portabilità | elevata (descrivere) | art. 2.B.1.4
Sistema EEG portatile su carrello
| dimensioni contenute | SI (specificare dimensioni) | art. 2.B.1.4
| peso contenuto | SI (specificare peso) | art. 2.B.1.4
| ergonomia e portabilità | elevata (descrivere) | art. 2.B.1.4
Altro
B.2 Unità di elaborazione EEG
PC ad elevate prestazioni
| portatile | SI (descrivere) | art. 2.B.2.1
| monitor da 15" | valore minimo (specificare) | art. 2.B.2.1
| monitor ad alta risoluzione | SI (specificare) | art. 2.B.2.1
| in grado di visualizzare più tracce contemporaneamente | SI (specificare) | art. 2.B.2.1
| processore di ultima generazione | SI (specificare) | art. 2.B.2.1
| ram e scheda grafica ad alte prestazioni | SI (specificare) | art. 2.B.2.1
| ampia capacità di storage per il salvataggio dei tracciati | SI (specificare) | art. 2.B.2.1
| masterizzatore interno al PC per esportare i tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc…) leggibili da altri PC | SI (descrivere) | art. 2.B.2.1
| altoparlanti | SI (descrivere) | art. 2.B.2.1
Stampante per la refertazione dei tracciati (da installare su carrello) |  | SI (descrivere) | art. 2.B.2.2
Altro
B.3 Unità di acquisizione EEG
Testina per acquisizione digitale segnali
| numero canali: 32 | valore minimo (specificare) | art. 2.B.3.1
altro
Caratteristiche hardware d'acquisizione
| Common Mode Rejection Rate : 100 dB | valore minimo (specificare) | art. 2.B.3.2.a
| Impedenza d'ingresso elevata | SI (descrivere) | art. 2.B.3.2.b
| Risoluzione ADC: 16 bit | valore minimo (specificare) | art. 2.B.3.2.c
| Alta frequenza di campionamento | SI (descrivere) | art. 2.B.3.2.d
Sistema di filtri, riduzione rumori e disturbi
| Filtraggio dei segnali impostabili | SI (descrivere) | art. 2.B.3.3.a
| Dotato di sistema di isolamento dei disturbi correlati all’alimentazione di rete | SI (descrivere) | art. 2.B.3.3.b
| Sistemi di riduzione degli artefatti | SI (descrivere) | art. 2.B.3.3.c
Altro
Dotato di foto stimolatore (SLI) controllato via software |  | SI (descrivere) | art. 2.B.3.4
Parametri di rilevazione impostabili dall’operatore con ampia disponibilità di preset memorizzabili |  | SI (descrivere) | art. 2.B.3.5
Compatibile con connettori universali di tipo “touch proof” |  | SI (descrivere) | art. 2.B.3.6
Altro
A.4 Software per EEG
Sistema in grado di marcare ogni singola registrazione con i dati di riferimento (anagrafica paziente, età, montaggio, filtri, eventi. Data, etc,…); |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.a
Capacità
| presentazione in tempo reale delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.b
| archivio delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.b
| rappresentazione grafica | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.b
| misurazioni | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.b
| focalizzazione (zoom) | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.b
altro
Memorizzazione dei dati in formati consultabili su normali piattaforme PC |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.c
Inserimenti, in automatico e in manuale, di annotazioni e marcature eventi |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.d
Programma di analisi spettrale online ed offline |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.e
Software per masterizzazione e memorizzazione tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc…) consultabili su normali piattaforme PC |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.f
Viewer per visualizzazione dei tracciati su normali piattaforme PC come da morte cerebrale |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.1.g
Esportazione dei tracciati acquisiti in formato .edf e lettura dei tracciati in formato .edf acquisiti da supporti esterni |  | SI (descrivere) | art. 2.B.4.2
Altro
Cuffie precablate, cavi e accessori
cuffie EEG precablate
Quantità totale | 21 | valore minimo (specificare) | art. 2.C.1
Quantità cuffie precablate per n.4 diverse taglie di cuffie precablate per adulti | 3 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.1.1
Quantità cuffie precablate per n.3 diverse taglie di cuffie precablate per bambini | 3 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.1.2
Elettrodi di emergenza per cambio elettrodi cuffie non funzionanti | 5 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.1.3
cuffie EEG in silicone con mentionera in velcro | 3 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.2
cavi EEG | 4 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.3
| Lunghezza 150 cm | valore minimo (specificare) | art. 2.C.3
| Tipo connettori Touch Proof | SI (specificare) | art. 2.C.3
| Numero cavi colore nero: 2 | valore minimo (specificare) | art. 2.C.3.1
| Numero cavi colore rosso : 2 | valore minimo (specificare) | art. 2.C.3.1
Elettrodi a coppetta | 20 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.4
| Materiale Argento | SI (specificare) | art. 2.C.4
| Lunghezza cavo 120 cm | valore minimo (specificare) | art. 2.C.4
| Tipo connettori Touch Proof | SI (specificare) | art. 2.C.4
| Numero elettrodi con coppetta 10 mm: 10 | valore minimo (specificare) | art. 2.C.4.1
| Numero elettrodi con coppetta 6 mm: 10 | valore minimo (specificare) | art. 2.C.4.1
Adattatori universali per cuffie precablate | 3 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.5
Set di elettrodi a tampone | 4 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.6
| Dotazione di set di riparazione per elettrodi a tampone | SI (descrivere) | art. 2.C.6.1
Set cavi EEG Touch Proof-coccodrillo | 4 | valore minimo (indicare quantità, produttore, modello, anno immissione, CND, id di registrazione del sistema BD/RM, classe secondo 93/42/CE e/o MDR 2017/745, codice UDI-DI) | art. 2.C.7
Altro
Stazione di refertazione
Quantità | 1 | SI (specificare) | art. 2.D
Produttore
Fornitore
Modello
Anno di immissione in commercio del modello offerto
Classificazione CND
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM
Classe secondo la Direttiva 93/42/CE e/o Regolamento (UE) 2017/745
codice UDI-DI
Unità di refertazione EEG
PC ad elevate prestazioni
| processore di ultima generazione | SI (specificare) | art. 2.D.1.1
| ram e scheda grafica ad alte prestazioni | SI (specificare) | art. 2.D.1.1
| ampia capacità di storage per il salvataggio dei tracciati | SI(specificare) | art. 2.D.1.1
| masterizzatore interno al PC per esportare i tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc…) leggibili da altri PC | SI (descrivere) | art. 2.D.1.1
| altoparlanti | SI (descrivere) | art. 2.D.1.1
| sistema configurato per firma SISS | SI (descrivere) | art. 2.D.1.1
| tastiera | SI (descrivere) | art. 2.D.1.1
| mouse | SI (descrivere) | art. 2.D.1.1
Monitor
| LCD/LED | SI (descrivere) | art. 2.D.1.2
| dimensione 21” | valore minimo (specificare) | art. 2.D.1.2
| ad alta risoluzione | SI (descrivere) | art. 2.D.1.2
| in grado di visualizzare più tracce contemporaneamente | SI (descrivere) | art. 2.D.1.2
Stampante laser
| stampa di tracciati e referti | SI (descrivere) | art. 2.D.1.3
| dotata di scannerizzatore | SI (descrivere) | art. 2.D.1.3
Altro
Software stazione di refertazione
Sistema in grado di marcare ogni singola registrazione con i dati di riferimento (anagrafica paziente, età, montaggio, filtri, eventi. Data, etc,…); |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.a
Capacità
| presentazione in tempo reale delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.b
| archivio delle sedute di registrazione | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.b
| rappresentazione grafica | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.b
| misurazioni | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.b
| focalizzazione (zoom) | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.b
altro
Memorizzazione dei dati in formati consultabili su normali piattaforme PC |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.c
Inserimento, in automatico e in manuale, di annotazioni e marcatura eventi |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.d
Programma di analisi spettrale online ed offline |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.e
Completo di software dedicato per l’elaborazione delle mappe cerebrali (brain mapping) |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.f
Licenza MS Office |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.g
Viewer per visualizzazione dei tracciati su normali piattaforme PC come da morte cerebrale |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.1.h
l’esportazione dei tracciati acquisiti in formato .edf |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.2
la lettura dei tracciati in formato .edf acquisiti da supporti esterni. |  | SI (descrivere) | art. 2.D.2.2
Altro
Connettività ed interoperabilità con il Sistema Informatico Aziendale
L’interfacciamento delle apparecchiature descritte in art.2 ad un database di archiviazione dei tracciati e dei referti con le seguenti caratteristiche: |  |  | art. 4.A
Formato salvataggio tracciati | standard (file .edf) | valore preferenziale (specificare) | art. 4.A
Refertazione a distanza (visualizzazione e refertazione dei tracciati su postazioni diverse da quelle di acquisizione) |  | SI (descrivere) | art. 4.A
Numero postazioni di refertazione aggiuntive alla stazione di refertazione | 5 | valore minimo (specificare) | art. 4.A
Referti
| salvati in formato PDF | SI (descrivere) | art. 4.A
| firmati digitalmente tramite carta CRS-SISS Lombardia e inviati al Repository Aziendale per la pubblicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico | SI (descrivere) | art. 4.A
Esportazione dei tracciati su supporti rimovibili (DVD, CD-R, etc,…) leggibili da altri PC |  | SI (descrivere) | art. 4.A
Visualizzazione della registrazione durante l’acquisizione e in tempo reale da tutte le postazioni PC di refertazione/lettura remote |  | SI (descrivere) | art. 4.B
Integrazione con il software Hopera per la gestione dell'anagrafica, firma digitale referto, repository |  | SI (descrivere) | art. 4.C
Ogni onere necessario all’interfacciamento e alla corretta configurazione con HOpera è a carico dell’operatore economico aggiudicatario, ivi inclusi anche i costi legati all’eventuale intervento del personale delle software house indicate per l’implementazione completa della configurazione e integrazione al fine di garantire il corretto funzionamento di tutte le fasi del processo di acquisizione e gestione dei dati clinici nell’ambito del SIA e CRS SISS |  | SI (descrivere) | art. 4.C
Trasferimento dell’archivio (data-base) pazienti ed esami attualmente in uso sull’infrastruttura offerta così da renderla consultabile da qualsiasi postazione di acquisizione/refertazione |  | SI (descrivere) | art. 4.D
A carico della ditta aggiudicataria l’archiviazione dello storico esami (e.g. anagrafica, referto e tracciato)su server messi a disposizione dall’ASST Nord Milano |  | SI (descrivere) | art. 4.E
GDPR e Sicurezza informatica
| il sistema offerto deve essere aderente al GDPR Regolamento UE 2016/679 e s.m.i | SI (descrivere) | art. 4
| modelli e versioni di antivirus aggiornate e adatti alla destinazione d'uso prevista | SI (descrivere) | art. 4
Altro
Formazione
Adeguato corso di formazione al personale utilizzatore (medici e TFNP)
| durata del corso di 4 giorni | valore minimo (specificare) | art. 5
| fornire al Servizio Ingegneria Clinica e al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASST Nord Milano una copia attestante l’avvenuta formazione contenente almeno i nomi dei partecipanti e gli argomenti trattati | SI (descrivere) | art. 5
Assistenza tecnica in garanzia
Contratto nel periodo di garanzia
| durata garanzia: 24 mesi | valore minimo (descrivere) | art. 6
| full risk | SI (descrivere) | art. 6
| compresa tutta la fornitura (hardware e software) | SI (descrivere) | art. 6
| manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto descritto dal costruttore e relativi ricambi, kit, ecc | SI (specificare) | art. 6
| manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento dell’impianto | SI (descrivere) | art. 6
Altro
Manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento dell'impianto |  | SI (descrivere) | art. 6
Manutenzione programmata
| manutenzione preventiva e controlli funzionali | SI (descrivere) | art. 6
| verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica e elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia) | SI (descrivere) | art. 6
| sostituzione parti difettose | SI (descrivere) | art. 6
| aggiornamento del software in caso di nuove release | SI (descrivere) | art. 6
| In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stessa (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc). | valore unico ammesso (descrivere) | art. 6
| Periodicità dei controlli conforme a quanto specificato dal produttore. | valore unico ammesso (specificare) | art. 6
| Calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere inviato all’inizio di ogni anno solare al Servizio di Ingegneria Clinica. | SI (descrivere) | art. 6
Manutenzione correttiva su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni e di parti di essi
| sostituzione di tutte le parti (comprese le batterie, cuffie, cavi, elettrottrodi,etc…), accessori e quant'altro componga il sistema (compresa anche la parte software) nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura | SI (specificare) | art. 6
| numero di interventi illimitato | SI (descrivere) | art. 6
| inclusi nel canone contrattuale tutti i costi relativi | SI (descrivere) | art. 6
| Intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su 5 giorni settimanali. | valore massimo (specificare) | art. 6
| La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco). | valore massimo (specificare) | art. 6
| La risoluzione definitiva del guasto dovrà avvenire entro 72 ore solari dall’inizio dell’intervento (arrivo del tecnico in loco). | valore massimo (specificare) | art. 6
Fornitura delle apparecchiature sostitutive durante il periodo di garanzia |  | Descrivere | art. 6
Impatto ambientale
Strategie e soluzioni adottate per la riduzione dell'impatto sull'ambiente